## Hoja1
|  | Planilla de ensayo metrológico de medidores de clientes | [8 empty] | Formulario ID_P4_F21
Versíón 1.0
Fecha: |  |  |  | 2022-09-06 |  |  | Patrón de Control: |  | MTE PTS3.3C
Responsable Control: |  |  |  | Jonathan Centurion |  |  | Normas de referencia |  | IRAM 62052-11
Marca: |  |  |  | Discar |  |  |  |  | IRAM 62053-21
Modelo |  |  |  | DIGA | N° Serie | 102029 |  |  | IRAM 62053-23
Topología: | Indirecto |  | Comunicación: | GSM | Clase Act: | 1 | Tensión: | 220 | Ib/In: | 5 | Frec.: | 50
[5 empty] | Clase React: | 2
Led Energía Activa
Medidor trifásico con carga monofásica, con tensiones trifásicas simétricas
Corriente por fase [A] |  |  | Error Fase R [%] |  | Error Fase S [%] |  | Error Fase T [%] |  | Error admisible [%] |  | Factor de Potencia
2 x In | 10 |  | 0.1 |  | 0.13 |  | 0 |  | 2 |  | 1
1 x In | 5 |  | 0.2 |  | 0.16 |  | 0.1 |  | 2
0,5 x In | 2.5 |  | 0.2 |  | 0.17 |  | 0.12 |  | 2
0,1 x In | 0.5 |  | 0.2 |  | 0.18 |  | 0.12 |  | 2
0,05 x In | 0.25 |  | 0.2 |  | 0.17 |  | 0.1 |  | 2
2 x In | 10 |  | 0.06 |  | 0.04 |  | 0.02 |  | - |  | 0,5L
1 x In | 5 |  | 0.22 |  | 0.07 |  | 0.06 |  | 2
0,5 x In | 2.5 |  | 0.29 |  | 0.13 |  | 0.11 |  | 2
0,1 x In | 0.5 |  | 0.32 |  | 0.13 |  | 0.12 |  | 2
Medidores trifásicos con cargas equilibradas
Corriente Fase RST [A] |  |  | Error Fase RST [%] | [5 empty] | Error admisible [%] |  | Factor de Potencia
2 x In | 10 |  | 0.11 | [5 empty] | 1 |  | 1
1 x In | 5 |  | 0.13 | [5 empty] | 1
0,5 x In | 2.5 |  | 0.15 | [5 empty] | 1
0,1 x In | 0.5 |  | 0.15 | [5 empty] | 1
0,05 x In | 0.25 |  | 0.16 | [5 empty] | 1
0,02 x In | 0.1 |  | 0.06 | [5 empty] | 1.5
2 x In | 10 |  | 0.14 | [5 empty] | 1 |  | 0,8C
1 x In | 5 |  | 0.14 | [5 empty] | 1
0,5 x In | 2.5 |  | 0.14 | [5 empty] | 1
0,1 x In | 0.5 |  | 0.13 | [5 empty] | 1
0,05 x In | 0.25 |  | 0.11 | [5 empty] | 1.5
2 x In | 10 |  | 0.05 | [5 empty] | 1 |  | 0,5L
1 x In | 5 |  | 0.12 | [5 empty] | 1
0,5 x In | 2.5 |  | 0.16 | [5 empty] | 1
0,1 x In | 0.5 |  | 0.17 | [5 empty] | 1
0,05 x In | 0.25 |  | 0.14 | [5 empty] | 1.5
LED Energía Reactiva
Medidor trifásico con carga monofásica, con tensiones trifásicas simétricas
Corriente por fase [A] |  |  | Error Fase R [%] |  | Error Fase S [%] |  | Error Fase T [%] |  | Error admisible [%] |  | Sen phi
2 x In | 10 |  | -0.09 |  | 0.06 |  | -0.06 |  | 3 |  | 1(90°)
1 x In | 5 |  | 0.04 |  | 0.11 |  | 0.04 |  | 3
0,5 x In | 2.5 |  | 0.05 |  | 0.12 |  | 0.1 |  | 3
0,1 x In | 0.5 |  | 0.21 |  | 0.27 |  | 0.24 |  | 3
0,05 x In | 0.25 |  | 0.37 |  | 0.42 |  | 0.42 |  | 3
2 x In | 10 |  | -0.02 |  | 0.12 |  | 0.15 |  | 3 |  | 0,5(30°)
1 x In | 5 |  | -0.01 |  | 0.12 |  | 0.16 |  | 3
0,5 x In | 2.5 |  | -0.02 |  | 0.17 |  | 0.18 |  | 3
0,1 x In | 0.5 |  | 0.2 |  | 0.42 |  | 0.4 |  | 3
Medidores trifásicos con cargas equilibradas
Corriente Fase RST [A] |  |  | Error Fase RST [%] | [5 empty] | Error admisible [%] |  | Sen phi
2 x In | 10 |  | 0 | [5 empty] | 2 |  | 1(90°)
1 x In | 5 |  | 0.04 | [5 empty] | 2
0,5 x In | 2.5 |  | 0.06 | [5 empty] | 2
0,1 x In | 0.5 |  | 0.12 | [5 empty] | 2
0,05 x In | 0.25 |  | 0.18 | [5 empty] | 2
0,02 x In | 0.1 |  | 0.33 | [5 empty] | 2.5
2 x In | 10 |  | 0.13 | [5 empty] | 2.5 |  | 0,25(14.5°)
1 x In | 5 |  | 0.07 | [5 empty] | 2.5
0,5 x In | 2.5 |  | 0.06 | [5 empty] | 2.5
0,1 x In | 0.5 |  | 0.16 | [5 empty] | 2.5
2 x In | 10 |  | 0.07 | [5 empty] | 2 |  | 0,5(30°)
1 x In | 5 |  | 0.06 | [5 empty] | 2
0,5 x In | 2.5 |  | 0.07 | [5 empty] | 2
0,1 x In | 0.5 |  | 0.13 | [5 empty] | 2
0,05 x In | 0.25 |  | 0.23 | [5 empty] | 2.5

## Hoja3
Topología | Comunicación | Patrón | Modelo | Clase Act | Clase react | Marca | Itron | Kamstrup | Honeywell - Elster | Hexing | Clou | Landis+Gyr | Iskraemeco | ADD | Circutor | Phoenix | Sanxing | ZIV | Elgama | Enel | Aclara | Holley | Linyang | Wasion
Directo | PLC | MTE PTS3.3C | DMPA | 1 | 2 | Discar | ACE2000 | Omnia | A3R | HXE12 | DDS720 | E230-SP2301 | MT174 | AD21M | CIRWATT D | EEM-MA | N12M05 | 5CTM | GAMA350 | CERM1 | SGM1100 | DDSD285-S16 | LY-SM150 | DDS102-7A
Indirecto | GSM |  | DMGA | 2 | 3 | Itron | ACE4000 | Ominpower - mono | A102C | HXE12DL | CL710K23 | E330 | ME152 | AD23M | CIRWATT B 410T | EEM-EM | SX1B1 | 5CTD | GAMA 300 |  | SGM1300 | DTSY545-SP36 | LY-SM300 | DDS102-7B
| WiFi |  | DMWA |  |  | Kamstrup | ACE6000 | Omnipower - trif | A150 | HXE12CX | CL710N29 | ZMG405 | ME172 |  | CIRWATT B 502 |  | N34U03 | 5CTE | GAMA 100 |  | SGM1400 | DDZ285-F16 | LY-SM160 | DDS102-7C
| RF |  | DTPA |  |  | Hexing | ACE SL7000 | Omnipower | A1052-d | HXE12SX | CL710K22 |  | ME-382 |  | CIRWATT B 505 |  | N13U01 | 5CTD-E2F | EPQS |  | SGM1430B | DDSD285-F16 | LY-SM350 | DDS102-7D
|  |  | DTGA |  |  | Clou | ACE 9000 |  | A1800 | HXE12CX | CL730S23 |  | AM550 |  | CIRWATT B 410D |  | M12U02 | 5CTA-LTE |  |  | SGM3000 | DTZ541-F36 | LY-SM360 | GR-x
|  |  | DTWA |  |  | Landis+Gyr | EM211 |  | Alpha II | HXE33K | CL730D22L |  | MT-382 |  | CIRWATT B 101 |  | N12U01 | 5CTM/D |  |  |  | DTS541-D36 | LY-SM 150Postpaid | DTSD341-MC5
|  |  | DIPA |  |  | Iskraemeco | EM211 A/R/MD |  | Alpha III | HXE34K | DTS718 |  | MT631 |  | CIRWATT B 102 | [6 empty] | DDS28-D16 | LY-SM120
|  |  | DIGA |  |  | ADD | EM214 |  |  | HXE34-MT |  |  | MT632 |  | CIRWATT B 200RC | [7 empty] | LY-SM100
|  |  | DIWA |  |  | Circutor | EM420i |  |  | HXE110 |  |  | MT691 |  | CIRWATT B 200RCP | [7 empty] | LY-SM150 Keypad
|  |  | DLPA |  |  | Honeywell - Elster |  |  |  | HXE300 |  |  | MT176 |  | CIRWATT B 100
|  |  | DLGA |  |  | Phoenix |  |  |  | HXE310 |  |  | MT880-M
|  |  | DNPA |  |  | Saxing |  |  |  | HXEP12
|  |  | DNGA |  |  | ZIV |  |  |  | HXEJ200
|  |  | Otro |  |  | Elgama
Enel
Aclara
Holley Metering
Linyang Electronics
Wasion Group
Sanxing
#VALUE!
ACE2000
Omnia
A3R
HXE12
DDS720
E230-SP2301
MT174
AD21M
Discar
CIRWATT D
EEM-MA